附件1

运维要求

本项目计划采购三明市荆东、陈大、莘口和上河城四个空气自动监测站的运行维护服务，运维时限为2025年6月1日-2028年5月31日。

运维单位负责本次委托运维的空气自动监测站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、视频监控设备、辅助设备、防雷、消防等设施的故障维修、年度检修、检定、质量控制等相关工作，并承担站房基础设施维护、电力和网络通讯费用以及空气自动站监测数据中心平台服务器维护维修等工作。运维工作应接受生态环境部门质量检查和考核，确保各项监测仪器正常稳定运行并与生态环境部门联网正常。

一、工作内容要求

1.巡检工作内容

1.1检查空气子站供电、接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，站房门窗是否牢固、安全。异常天气时应检查站房是否有漏雨现象，气象杆和探头是否被刮坏，站房的其它设施是否有损坏或被水淹现象，保证系统的安全运行。

1.2检查仪器校准报告是否符合要求，如不符合需进行校准、修正并查找原因，做好记录并及时反馈给采购人。检查空气子站各仪器设备运行参数、采样流量、压力及系统通讯线路、通讯设备、数据采集器、气象仪器、钢瓶压力、灭火器罐压力、抽气风机等是否正常，并认真填写记录表格，如出现异常情况，应现场排除并作好记录。如现场不能排除，应立即通知采购人。

1.3检查监测站监测仪器数据显示与微机数据显示值之间的关系，如有偏差加以调整，并做好现场巡检记录。

1.4检查仪器设备的三色标志，保证其在有效使用期内。

1.5仪器设备出现报警时，应初步判断故障原因并进行解决，能现场解决的（如更换泵膜、更换烧结过滤片、清洁限流孔等）则现场处理；如需进行长时间维修的，则应尽快更换备用仪器，保证仪器的数据捕获率。

1.6检查监测站内空调运行是否正常，在3月—10月应每月进行空调外机清洗，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调节控制温度，防止出现冷凝现象。

1.7及时清理站房内、外周围环境卫生，保持监测子站围栏内干净整洁。对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝应及时进行修剪。

1.8离开监测站时须关闭照明等不必要的用电设施，锁好门窗和围栏。

1.9关注监测站及周边半径1公里范围内明显的环境变化（如建筑施工、拆迁改造、土地裸露或渣土堆撒、餐饮企业），应拍照取证，并同时通知采购人。

1.10法定节假日、重要性会议、活动以及重污染预警期间，必须保证监测站的正常运行，要求在此期间安排人员值班，及时解决子站出现的故障。

2.周期性工作内容

2.1运维人员每周至少对各子站巡检一次，并填写巡检记录报告。如发现数据异常，立即采取现场解决或更换备用设备等措施。

2.2仪器校准周期和要求：

a）具备自动校准条件的，每天进行1次零点检查；不具备自动校准条件的，至少每周进行1次零点检查。

b）具备自动校准条件的，每天进行1次跨度检查，不具备自动校准条件的，至少每周进行1次跨度检查。

2.3每两周必须更换气态仪器滤膜、清洁气体采样口与采样总管。

2.4每月清理颗粒物监测仪PM10、PM2.5的切割头与采样气路；并在每次重污染过后及时清理。

2.5每季度对气态监测仪器（SO2、CO、O3、NOx）进行多点线性检查与精度检查、NOx监测仪钼转化炉转化效率检查，并填写季度质量控制报告。

2.6每月对PM10、PM2.5监测仪进行流量、压力、温度校准和K0值的审核；每月对CO、SO2、NOx、O3仪器进行流量审核，并填写相关质量控制报告。每6个月检查采样泵压力，真空压力低于0.05MPa时对泵进行维护。

2.7每次巡检时检查氮氧化物分析仪的干燥剂，如发现干燥剂三分之二改变颜色，应对其进行更换。

2.8每12个月更换标准钢瓶气时进行检漏，防止漏气发生；如果出现钢瓶气未到期，其内部气体已漏完，应按照采购人的要求立即进行钢瓶气购置。

2.9 6月至10月期间每次巡检对空气压缩机放水。

2.10 PM10监测仪器滤膜负载大于30%时更换滤膜；PM2.5监测仪器滤膜负载大于80%时更换滤膜，在更换其滤膜时同时更换旁路滤膜。每三个月更换一次气水分离器滤芯。

2.11按照仪器设备的维护周期，在现场完成维护、修理及校准等相关工作。3.工作要求

3.1严格按照《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》(HJ656-2013)《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样技术要求及检测方法》（HJ93-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ655-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）等国家相关技术规范开展环境空气质量自动监测站的运维工作，加强系统维护主动性，做好空气质量自动监测站的运行管理和质量保证，保障空气质量自动监测站的正常连续运行和监测数据的准确性，保证单站、单项数据捕获率大于90%。

3.2按要求及时填写监测站巡检记录报告、多点线性检查记录表、流量、温度、压力校准及检漏记录报告、仪器故障维修记录报告等相关表格，所填表格要求字迹清晰，所列项目不应出现空白项，修改数据需注明原因并得到采购人的认可，并按采购人要求提交审核存档。

3.3按要求，协助承担上级部门检查、考核以及相关的临时性工作。

3.4负责空气监测站仪器设备的耗材、故障维修及校准，承当所有相关费用。在仪器设备出现故障时，电话响应时间为1小时；一般故障现场维修响应时间为2小时之内，要求及时调查并找出故障原因，48小时内修复或更换有故障的设备，恢复正常运行状态，能够连通并正常上传数据；若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。通信中断，数据数据联网传输异常，要赴点位现场维护，并及时联系通信公司协助解决通信故障。运维单位还应承当空气自动站监测数据中心平台服务器的维护维修工作，并承当所有相关费用。

3.5空气自动站电费和通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施和防雷、消防设施等的日常维护费全部由运维单位承担。

3.6在进行运维工作时的安全问题（包括人员、车辆的安全），全部由运维单位负责；因运维人员操作不当所导致的采购人仪器设备、安全损失，由运维单位承担。

3.7运维单位应及时上报运维服务成果。

每季维护结束后15日内提交季度维护报告；半年维护结束后15日内提交半年维护报告；每年维护结束后15日内提交年度维护报告。

3.8除完成上述要求外，对于其他未尽事项和意外事件，运维单位应本着认真、负责的态度与采购人协商解决。

4.运行维护工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，区域环境空气质量自动监测站的运行质量应达到以下指标：所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性要求；数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；运维任务完成率100%；异常情况处理率100%。

二、其他要求

1.基本要求

遵守采购人的各项规章管理制度；对参与运维的人员制定严格的培训与考核制度，接受采购人的检查与考评。

2.运维人员要求

需配备固定的至少 1名专职运维人员（取得省级及以上相关部门颁发的空气自动监测领域上岗证，具有2年以上大气自动监测系统（或监测站）相关维护经验），按采购人要求从事自动监测站的例行维护、仪器维修与校准、质量保证等相关工作，对于只配置1名现场运维人员的，每个站点每月须至少开展一次有2名技术人员共同参与的运维工作。

3.车辆要求

应配备至少1辆固定的运营服务车辆负责本项目日常运维工作，遇车辆事故、损坏、维护保养或不可抗拒因素不能使用时，应有其他车辆替代，保证运营工作的正常进行。运维人员中应有机动车驾驶资格（提供机动车驾驶执照复印件）和熟练的驾驶技术。

4.当地运维服务机构设置要求

（1）需在我市辖区设立运维技术服务机构，配备相应的备件、备机、耗材及专用仪器维护维修工具。

应备有维修实验室（需要有一部分仪器备件）和校准实验室。维修实验室面积至少10m2，技术人员需要具备仪器故障维修能力。校准实验室面积至少10m2，技术人员具备仪器多点线性校准能力。校准实验室必须配备动态气体校准仪、零气发生器、臭氧校准仪等常规校准设备。

（2）需配齐本技术要求中所涉及的仪器设备的耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。优先使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，应经采购方评估确认），严禁使用劣质备品备件和耗材。

（3）在当地至少配置一套备机，备机监测原理须与原机匹配，通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。

本项目空气自动监测站主要设备一览表

| 序号 | 仪器 | 规格型号 | 厂家名称 | 原理方法 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10分析仪器 | FH62C14 | 赛默飞世尔科技公司 | β射线吸收法 | 4 |
| 2 | PM2.5分析仪器 | 5030SHARP | 赛默飞世尔科技公司 | 光散射浊度、 β 射线吸收法 | 4 |
| 3 | CO分析仪 | 48i | 赛默飞世尔科技公司 | 红外吸收法 | 4 |
| 4 | NO2分析仪 | 42i | 赛默飞世尔科技公司 | 化学发光法 | 4 |
| 5 | SO2分析仪 | 43i | 赛默飞世尔科技公司 | 脉冲紫外荧光法 | 4 |
| 6 | O3分析仪 | 49i | 赛默飞世尔科技公司 | 紫外光度法 | 4 |
| 7 | 零气发生器 | 111 | 赛默飞世尔科技公司 |  | 4 |
| 8 | 动态校准仪 | 146i | 赛默飞世尔科技公司 |  | 4 |

5.质量保证与质量控制设备

应配备质量保证和质量控制的仪器设备，用于对运营站仪器设备的校准、审核等。质量保证和质量控制的仪器设备的技术指标应与采购人使用的仪器设备保持一致，每年定期进行溯源。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个城市点位需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量科学研究院生产的有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将城市点位运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到总站提供的标准设备或中国计量科学研究院，每年将城市点位所用的臭氧标准向总站提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

① 安装时

② 移动位置时

③ 进行可能影响校准结果的维修或维护后

④ 监测仪暂停工作一段时间后

⑤ 有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥ 超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受生态环境部门及其委托单位和人员的质量检查。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。采用APP或移动终端机，以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送。

6.根据采购方需求，运维单位对当地生态环境部门相关监测及管理人员每年至少组织1次空气自动监测站运维管理相关技术培训。