附件

仪器分项报价、报参数表

| 序号 | 仪器名称 | 仪器设备基本需求 | 数量 | 参数 | 单价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式傅立叶红外光谱仪 | 设备要求：用于水泥厂、垃圾焚烧电厂等各种固定污染源废气排放监测及环境空气应急监测。符合《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1240-2021）、《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1330-2023）、《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》（HJ1011-2018）、《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法》（HJ919-2017）《环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》（HJ920-2017）等规范要求。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大流量低浓度自动烟尘（气）测试仪 (直读) | 设备要求：仪器应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物，采用β射线直读法测定烟尘浓度，应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度的测定，符合《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 便携式β射线法》（HJ1457-2026）《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《烟尘采样器技术条件》（HJ/T 48-1999）对烟气流速、烟温与烟气湿度的测量要求。仪器有自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2等参数。 | 1 |  |  |  |

| 3 | 便携式非甲烷总烃测试仪 | 设备要求：便携式甲烷非甲烷总烃分析仪采用色谱+FID检测技术测定固定污染源废气中总烃、甲烷以及非甲烷总烃值。仪器满足《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》（HJ 1332—2023）、《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1012-2018）规范要求。仪器能显示进样流量；能设定、调节并显示采样管和伴热管加热温度；参考 HJ 38 内置校准曲线，相关系数应大于等于 0.995；能显示并自动记录样品测定谱图以及摩尔分数浓度、质量浓度结果。 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 林格曼望远镜 | 设备要求：用于企业废气林格曼黑度监测。仪器符合《HJ 1287-2023 固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》规范要求。 | 1 |  |  |  |
| 5 | 真空采样箱 | 用于企业废气挥发性有机物采样。满足《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2025）规范要求，可设置并显示气密性检查、采样流量、加热温度、采样时间、采样地点和样品编号等关键参数，具备数据记录、存储、打印和断电保护等功能。 | 1 |  |  |  |
| 6 | 苏玛罐 | 用于环境空气挥发性有机物采样，罐体采用不锈钢材质，内壁涂覆惰性化处理；密闭性好，满足正负压检查要求。 | 4 |  |  |  |
| 7 | 环境空气综合采样器 | 用于大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5)采样；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)，保温箱标配恒温功能；也可应用于环境空气中VOCs的采样。具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制。 | 4 |  |  |  |

| 8 | 小流量采样器 | 用于空气氟化物、重金属、SVOCs的采样，同时可以采集大气颗粒物(TSP、PM10、PM2.5)。 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 废气盐酸雾/硫酸雾/氟化物采样枪 | 可满足硫酸雾、盐酸雾、氟化物等多种气体的采样枪。气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附。配有单向阀，防止采样时吸收液回流。 | 1 |  |  |  |
| 10 | 大气颗粒物无机成分分析仪系统（1套阴阳离子色谱仪、3套大气降水采样器） | 用于大气颗粒物无机成分采样及分析，包括阴阳离子色谱仪1套、大气降水采样器3套。 | 1 |  |  |  |
| 11 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 针对挥发性有机气体的非接触式检测仪，以图像形式快速发现挥发性有机气体泄漏，并能精准定位泄漏或排放源头。 | 1 |  |  |  |
| 12 | 便携式油烟快速检测仪 | 用于餐饮行业餐饮油烟污染的常规检测，检测仪能在现场完成从油烟各组分浓度检测、数据处理、分析显示到记录传输的全过程。 | 2 |  |  |  |
| 13 | 无人机载多气体监测系统 | 用于环境空气样品监测及突发环境事件航拍勘察、污染带追踪、无人机采水。包括无人机一台，气体监测模块一套（PM2.5、PM10、O3、NO2、CO、SO2、TVOC等气体监测）、采水装置一套，无人机五年保养及耗材、相关规格操手培训2人，第三责任险等。 | 1 |  |  |  |
| 14 | 气体稀释仪 | 用于固定污染源废气执法监测标准气体样品稀释 | 1 |  |  |  |