附件
外场监测仪器维护升级服务一览表

	序号
	设备名称
	品牌型号
	服务要求
	数量（台）
	单价（元）
	小计（元）

	1
	空气/智能TSP

综合采样器
	崂应2050
	设备升级完成后增加：

1、数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能。

2、一体式恒温箱设计，可内置4个吸收瓶。

3、大气采样四路设计。

4、内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能。
	4
	
	

	2
	紫外烟气

分析仪
	崂应3023Y
	设备升级完成后增加：

数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。
	2
	
	

	3
	智能双路烟气

采样器
	崂应3072

	设备升级完成后增加：

1、数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。

2、取样管全程加热，有效防止烟气水分在管内冷凝。

3、高亮度彩色工控屏，全触屏操作。

4、使用半导体制冷器，大幅度提高除水效果；
	3
	
	

	4
	废气VOCS

采样仪
	崂应2061

	设备升级完成后增加：

数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。
	2
	
	

	5
	真空采样箱
	崂应3036

	设备升级完成后增加：

1、数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。

2、具有双泵双模式采样，持续采样模式流量(0.1~1.0)L/min，快速采样模式抽气流量最大3L/min；

3、具备样气露点温度测量显示功能；

4、流量范围：持续采样流量：(0.1～1.0)L/min；快速采样抽气流量：最大3.0L/min；

5、取样管加热温度：默认120℃（80～160℃可设）；

6、制冷温度：（0～4）℃；

7、数据存储：不少于10000组；

8、适用气袋体积：(1～10)L；真空箱容积：不低于20L；
	2
	
	

	6
	大流量低浓度

烟尘测试仪
	崂应3012H-D

	设备升级完成后增加：

1、取样管的前端兼容滤筒、低浓度滤膜采样，且均具有加热功能。

2、数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。
	3
	
	

	7
	功能声级计
	杭州爱华
/AWA6228

	设备升级完成后增加：

1、具备数据防篡改、北斗定位、打印防伪、日志记录等功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。

2、锂电池、快速充电、超长待机；具有不小于80 GB超大容量存储。

3、配备噪声户外监测箱，内置40000mA/h以上蓄电池，传感器具备防风防雨防鸟停设计，高度高于地面1.6米以上。

4、支持仪器直连主流LIMS系统；多种数据传输方式。

5、配备原厂全新专用传感器和微型打印机。
	4
	
	

	合计
	


