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第一章 采购邀请函
福建省三明环境监测中心站拟对外场监测仪器维护升级服务项目进行公开采购，现欢迎合格供应商前来提交密封的投标书。
一、采购文件获取方式：采购文件见附件
二、投标截止时间：2026年10月15日17:00时（北京时间），供应商应在此之前将密封盖章的投标文件邮寄或送达收件人（邮寄的以收件人签收时间为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
三、投标文件送达地点：福建省三明市三元区绿岩新村76幢福建省三明环境监测中心站，刘先生，电话：0598-8236855。
四、开标时间：2026年10月16日8:30时（北京时间）

五、开标地点：福建省三明市三元区绿岩新村76幢福建省三明环境监测中心站四楼会议室。
项目咨询联系人：陈先生，电话13626015969
福建省三明环境监测中心站

                         2026年10月8日
第二章 供应商须知
一、项目概况

（一）项目名称：福建省三明环境监测中心站外场监测仪器维护升级服务项目
（二）项目地址：福建省三明市三元区绿岩新村76幢
（三）采购内容：外场监测仪器维护升级服务

（四）维修要求：

对采购人20套外场监测仪器进行维护升级服务，具体要求如下：

1.维修所需更换的配件应为适配采购人设备的全新件。

2.维修完成后，设备需满足2025年发布的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025）》，仪器具备防篡改、北斗定位、打印防伪、日志记录等功能。
3.更换的配件提供不少于12个月质保期，质保期内漂移、故障免费更换；整机质保1年。
4.因维修产生的维修工程师差旅住宿、主机或配件邮寄等所有费用由中标方承担。

5.维修完成后，安排专业技术人员上门仪器操作培训（培训时间以采购人约定为准）。

6.合同签订后 15个工作日内完成供货、现场安装调试。

（五）维修内容
维修完成后仪器能够正常运行，仪器相关参数通过计量检定（提供检定证书），预计所需维护升级服务要求如下：

外场监测仪器维护升级服务一览表

	序号
	设备名称
	品牌型号
	服务要求
	数量（套）

	1
	空气/智能TSP

综合采样器
	崂应2050
	设备升级完成后增加：

1、数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能。

2、一体式恒温箱设计，可内置4个吸收瓶。

3、大气采样四路设计。

4、内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能。
	4

	2
	紫外烟气

分析仪
	崂应3023Y
	设备升级完成后增加：

数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。
	2

	3
	智能双路烟气

采样器
	崂应3072

	设备升级完成后增加：

1、数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。

2、取样管全程加热，有效防止烟气水分在管内冷凝。

3、高亮度彩色工控屏，全触屏操作。

4、使用半导体制冷器，大幅度提高除水效果；
	3

	4
	废气VOCS

采样仪
	崂应2061

	设备升级完成后增加：

数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。
	2

	5
	真空采样箱
	崂应3036

	设备升级完成后增加：

1、数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。

2、具有双泵双模式采样，持续采样模式流量(0.1~1.0)L/min，快速采样模式抽气流量最大3L/min；

3、具备样气露点温度测量显示功能；

4、流量范围：持续采样流量：(0.1～1.0)L/min；快速采样抽气流量：最大3.0L/min；

5、取样管加热温度：默认120℃（80～160℃可设）；

6、制冷温度：（0～4）℃；

7、数据存储：不少于10000组；

8、适用气袋体积：(1～10)L；真空箱容积：不低于20L；
	2

	6
	大流量低浓度

烟尘测试仪
	崂应3012H-D

	设备升级完成后增加：

1、取样管的前端兼容滤筒、低浓度滤膜采样，且均具有加热功能。

2、数据直传、北斗卫星定位、授时、全流程操作日志留存、监测数据自动存储、数据打印等防篡改配套功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。
	3

	7
	功能声级计
	杭州爱华
/AWA6228

	设备升级完成后增加：

1、具备数据防篡改、北斗定位、打印防伪、日志记录等功能，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025年)》。

2、锂电池、快速充电、超长待机；具有不小于80 GB超大容量存储。

3、配备噪声户外监测箱，内置40000mA/h以上蓄电池，传感器具备防风防雨防鸟停设计，高度高于地面1.6米以上。

4、支持仪器直连主流LIMS系统；多种数据传输方式。

5、配备原厂全新专用传感器和微型打印机。
	4


二、报价文件

（一）采购要求
福建省三明环境监测中心站外场监测仪器维护升级服务项目控制价为21.91万元人民币（报价包含税、配件、上门安装、调试费、运费、人员工时费等）。报价超过项目控制价，为无效报价。
	


（二）违约责任

1.因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，需另行支付合同总价3％的赔偿。

2.在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商需支付合同总价3％的赔偿。

3.因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

4.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起7个工作日内支付违约金、赔偿金等。
三、供应商资格要求
1.供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
2.具备履行合同所必需的设备、专业技术能力。

3.参加投标前3年内在经营活动中没有重大违法行为。

四、投标文件要求
符合条件的供应商应提供以下材料：

1.项目总报价；

2.近六个月内任一个月依法纳税证明材料复印件；

3.近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明；

4.承诺完整履行我方所要求的服务内容的承诺函(承诺内容必须包括：优质优价供货服务；若提供不合格配件或者不合理有效期的配件，需免费更换合格配件产品）。
以上文件每页需要盖单位公章，供应商对材料的真实性负责。如有不实文件或提供文件不完整的，取消供应商报价资格。投标文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章。投标文件应于2026年10月15日下午17:00前（北京时间），送至福建省三明环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。

五、评标办法：最低价评标法
投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商推荐为中标候选人。
本次评标福建省三明环境监测中心站保留解释权。

六、定标原则
1.有效投标人达到3家（含）以上即可正常开标，否则该项目以流标处理。

2.开标时间：2026年10月16日8:30时（北京时间）。

3.开标地点：福建省三明市三元区绿岩新村76幢福建省三明环境监测中心站四楼会议室。
4.本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评审小组进行评定。中标供应商收到中标通知书后3个工作日，与我站签订服务合同（协议）。

七、结算方式

本项目采用分期付款，签订正式合同收到正式发票后，15个工作日内支付30%预付款；项目完成后经验收合格,收到正式发票后，15个工作日内支付40%款项；项目通过实验室复评审，收到正式发票后，15个工作日内支付30%款项。
若因跨年度账户清算等原因，无法在15个工作日内支付款项，双方协商解决。
2

