附件1

放射性物品项目建设要求

| 序号 | 建设标准要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |
| 1 | 放射性物品使用、储存场所满足辐射防护及环境保护要求，通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价等 |  |  |
| 2 | 放射性物品储存场所的建筑结构、配电设施、通风设施以及防盗安全门、防盗锁和防盗保险柜、警告标志应符合国家相关标准要求 |  |  |
| 3 | 储存库房出入口、保卫值班室出入口和监控中心出入口应设置防盗安全门；库房、保卫值班室、监控中心的窗口,通风口应设置防盗栅栏 |  |  |
| 4 | 放射性物品储存场所应安装视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统，系统性能应符合国家相关标准要求 |  |  |
| 5 | 放射性物品使用、储存场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施 |  |  |
| 6 | 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器；使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪 |  |  |
| 7 | 涉及放射性物品运输的单位，应该配备符合辐射防护及安全保卫要求的交通运输工具 |  |  |
| 8 | 产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理措施 |  |  |
| 二、管理要求 |  |  |  |
| 9 | 使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；其他辐射工作单位应当有1名具有大专以上学历的技术人员负责辐射安全与环境保护管理工作；依据辐射安全关键岗位名录，应当设立辐射安全关键岗位的，该岗位应当由注册核安全工程师担任 |  |  |
| 10 | 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等，并建立完善辐射事故应急预案及处置措施；使用放射性同位素开展诊断和治疗的单位，还应制定放射工作人员职业健康监护管理制度 |  |  |
| 11 | 放射性物品使用、储存场所应有专人负责值守，人员年龄应为18周岁(含)以上,不宜超过60周岁;应具有安全民事行为能力,身体健康,无精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史,无酗酒、赌博等不良嗜好;应品行良好,无收容教育、强制戒毒、收容教育劳动教养、刑事处罚和开除公职、开除军籍的记录;应具有初中以上文化程度,经过培训考核能掌握值守岗位所需要的辐射防护、技术防范等知识,能熟练操作技术防范设备和自卫器具；应对进出存放场所人员进行检查、制止非法侵入;应严格执行交接班制度,并有记录 |  |  |
| 12 | 放射性物品储存场所保卫值班室应24小时有专人值守。值守人员应每两小时对存放场所周围进行一次巡查,巡查时携带自卫器具；敞开式储存场所(部位)等不宜单独设置保卫值班室的,单位总值班室等其他房间可兼用为保卫值班室,其监控中心宜设在保卫值班室内；应设置治安保卫机构或者配备专人,对治安防范措施开展日常检查,及时发现、整改治安隐患,并保存检查、整改记录 |  |  |
| 13 | 放射源储存场所应建立放射源防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案,并每年开展―次针对性的应急演习；放射性物品应单独存放,不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放；应由专人保管,并做好贮放、领取、使用、归还情况的登记,登记资料至少保存1年；放射源装置暂停使用期间,应存放在专用仓库内 |  |  |
| 14 | 放射性物品所属单位应每天核对、检查放射性物品存放情况,发现放射性物品的包装、标签、标识等不符合安全要求的,应及时整改,账物不符的,应及时查找，查找不到下落的,应立即报告单位主管部门和所在地公安机关 |  |  |
| 15 | 放射性物品使用、储存场所值守人员应每天使用、检查技术防范系统。技术防范系统出现故障后,应在48小时内恢复功能,维修期间应启动应急预案,存放场所所属单位应在2小时内报所属行业主管部门；超过48小时不能恢复功能的,应报告所在地公安机关 |  |  |
| 16 | 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核；涉及放射性物品使用、运输、处置等活动的工作人员应按要求开展个人剂量监测 |  |  |
| 17 | 使用放射性同位素开展诊断和治疗的单位，还应当配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有1名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作 |  |  |

附件2

放射性物品项目检查清单

表1

γ射线探伤单位监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（工商营业执照、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 探伤机 | 源容器电离辐射标志 |  |  |
| 8 |  | 探伤机表面金属铭牌文字和标记 |  |  |
| 9 |  | 放射源编码卡 |  |  |
| 10 |  | 安全锁和专用钥匙 |  |  |
| 11 |  | 钥匙不在锁上时，安全锁仍能锁死 |  |  |
| 12 |  | 安全锁与源联锁 |  |  |
| 13 |  | 遥控装置与源联锁 |  |  |
| 14 |  | 源位指示器（源容器内外和距离） |  |  |
| 15 |  | 源离开源容器声音提示 |  |  |
| 16 |  | 故障保护装置（自动式） |  |  |
| 17 |  | 紧急回源装置（电动式） |  |  |
| 18 | B 固定式探伤室 | 场所分区 |  |  |
| 19 |  | 场所外电离辐射警示标志 |  |  |
| 20 |  | 出入口状态显示 |  |  |
| 21 |  | 门机联锁（自动） |  |  |
| 22 |  | 场所内固定式辐射剂量仪与门联锁 |  |  |
| 23 | C 储存 场所 | 建筑结构、配电设施、通风设施（通风口设置防盗栅栏） |  |  |
| 24 |  | 防盗安全门、防盗锁（双人双锁）、独立贮源位（多家单位共用贮存场所的） |  |  |
| 25 |  | 入侵报警装置 |  |  |
| 26 |  | 视频监控装置 |  |  |
| 27 |  | 出入口控制装置 |  |  |
| 28 |  | 电子巡查装置 |  |  |
| 29 |  | 值班室紧急报警装置及通讯工具 |  |  |
| 30 |  | 监控中心紧急报警装置、通讯工具 |  |  |
| 31 | D 移动式探伤 | 场所分区 |  |  |
| 32 |  | 现场信息公示牌（备注数量） |  |  |
| 33 |  | 警示标志和警戒线（备注数量） |  |  |
| 34 |  | 场所边界文字说明、声音、光电等警示 |  |  |
| 35 |  | 现场作业检查、监测记录 |  |  |
| 36 | E 运输 | 专用运输车辆 |  |  |
| 37 |  | 存放探伤源的金属箱体必须坚固且与车辆固定 |  |  |
| 38 |  | 专人负责看守 |  |  |
| 39 |  | 箱体实行双人双锁管理 |  |  |
| 40 |  | 箱体外表面也应设置明显的放射性警示标志 |  |  |
| 41 | F 人员 | 每台探伤机配备2名具有中级培训证书的操作人员 |  |  |
| 42 |  | 有具有中级培训证书的安全员 |  |  |
| 43 | G 职业 安全 | 个人防护用品 |  |  |
| 44 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 45 |  | 个人剂量报警仪（备注数量） |  |  |
| 46 | H 监测与应急 | 便携式辐射剂量监测仪（备注数量） |  |  |
| 47 |  | 应急处理工具（如长柄夹具等） |  |  |
| 48 |  | 灭火器材 |  |  |
| 49 |  | 放射源应急屏蔽材料 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 50 | A 综合 | 辐射安全与防护规定 |  |  |
| 51 |  | 操作规程 |  |  |
| 52 |  | 安全防护等设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |
| 53 |  | 放射源存放、领用、归还管理制度 |  |  |
| 54 | B 安保 | 安全保卫制度 |  |  |
| 55 |  | 进出库区人员检查制度 |  |  |
| 56 |  | 值守人员交接班制度 |  |  |
| 57 |  | 库区值班及巡查制度 |  |  |
| 58 |  | 库房出入双人双锁和检查制度 |  |  |
| 59 |  | 放射源领用和归还登记 |  |  |
| 60 |  | 放射源出入库辐射监测记录 |  |  |
| 61 | C 监测 | 监测方案 |  |  |
| 62 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 63 | D 人员 | 辐射安全与防护培训/再培训管理制度 |  |  |
| 64 |  | 辐射工作人员职业健康管理制度 |  |  |
| 65 | E应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表2

γ射线大型客体检查系统监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | A 场所 设施 |  |  | 警戒线、电离辐射警示标志（移动式） |  |  |
| 8 |  |  |  | 场所内声/光等警示 |  |  |
| 9 |  |  |  | 入口处电离辐射警示标志 |  |  |
| 10 |  |  |  | 安保设施（移动式、贮存场所必备） |  |  |
| 11 |  |  |  | 视频成像监视系统 |  |  |
| 12 |  |  |  | 放射性同位素暂存库或设施（生产单位） |  |  |
| 13 |  |  |  | 专用车库（车载移动式） |  |  |
| 14 | B 放射源安全 | 固定式 |  | 主控制台与涉源操作系统钥匙联锁 |  |  |
| 15 |  |  |  | 放射源容器快门位置显示 |  |  |
| 16 |  |  |  | 放射源装置门与快门联锁 |  |  |
| 17 |  |  |  | 摇源操作箱与快门联锁 |  |  |
| 18 |  |  |  | 源室门与摇源操作箱联锁 |  |  |
| 19 |  |  |  | 出入口处防误入装置与快门联锁 |  |  |
| 20 |  |  |  | 断电保护与快门联锁 |  |  |
| 21 |  |  |  | 故障时自动回源 |  |  |
| 22 |  |  |  | 紧急回源开关 |  |  |
| 23 |  | 组合移动式 |  | 主控制台与涉源操作系统钥匙联锁 |  |  |
| 24 |  |  |  | 放射源容器快门位置显示 |  |  |
| 25 |  |  |  | 放射源装置门与快门联锁 |  |  |
| 26 |  |  |  | 移动机架与放射源装置门联锁 |  |  |
| 27 |  |  |  | 出入口处防误入装置与快门联锁 |  |  |
| 28 |  |  |  | 断电保护与快门联锁 |  |  |
| 29 |  |  |  | 故障时自动回源 |  |  |
| 30 |  |  |  | 紧急回源开关 |  |  |
| 31 |  | 车载移动式 |  | 主控制台与涉源操作系统钥匙联锁 |  |  |
| 32 |  |  |  | 放射源容器快门位置显示 |  |  |
| 33 |  |  |  | 放射源装置门与快门联锁 |  |  |
| 34 |  |  |  | 断电保护与快门联锁 |  |  |
| 35 |  |  |  | 故障时自动回源 |  |  |
| 36 |  |  |  | 紧急回源开关 |  |  |
| 37 | C职业 安全 |  |  | 个人剂量计 |  |  |
| 38 |  |  |  | 个人剂量监测报警仪 |  |  |
| 39 | D 监测与应急 |  |  | 警示标志和警示线 |  |  |
| 40 |  |  |  | 快门状态监控剂量计 |  |  |
| 41 |  |  |  | 便携式监测仪器仪表 |  |  |
| 42 |  |  |  | 灭火器材 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | A 综合 |  | 辐射安全管理规定 |  |  |  |
| 44 |  |  | 操作规程 |  |  |  |
| 45 | B 放射源 |  | 放射源管理规定（购买、领用、保管转让、返回或送贮） |  |  |  |
| 46 |  |  | 换源管理规定 |  |  |  |
| 47 | C 场所 |  | 安全保卫管理制度 |  |  |  |
| 48 |  |  | 安全防护等设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |  |
| 49 | D 监测 |  | 监测方案 |  |  |  |
| 50 |  |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |  |
| 51 | E 人员 |  | 辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |  |
| 52 |  |  | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |  |
| 53 | F 应急 |  | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |  |

表3

固定式Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ类源使用场所监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 场所 设施 | 放射源编码与源对应 |  |  |
| 8 |  | 场所分区管理（Ⅲ类源） |  |  |
| 9 |  | 场所外围电离辐射标志 |  |  |
| 10 |  | 屏蔽防护（Ⅲ类源） |  |  |
| 11 |  | 放射源有固定可靠的安装方式 |  |  |
| 12 |  | 防盗装置（贮存场所必须） |  |  |
| 13 |  | 放射源隔离措施 |  |  |
| 14 | B 源容器 | 源容器电离辐射标志 |  |  |
| 15 |  | 带有源闸的源容器 |  |  |
| 16 |  | 源容器有明显的开关状态显示 |  |  |
| 17 |  | 放射源位置能锁定 |  |  |
| 18 | Ｃ 监测 设备 | 便携式剂量监测仪 |  |  |
| 19 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 20 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 21 | D 应急 物资 | 个人防护用品 |  |  |
| 22 |  | 应急处理工具（如长柄夹具等） |  |  |
| 23 |  | 警示标志和标识线（Ⅲ类源） |  |  |
| 24 |  | 消防器材 |  |  |
| 25 |  | 应急放射源屏蔽材料或容器 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 26 | A 综合 | 辐射安全与防护管理规定 |  |  |
| 27 |  | 操作规程 |  |  |
| 28 |  | 涉源维修管理制度（包括机构人员、维护维修内容与频度等） |  |  |
| 29 |  | 保安管理制度 |  |  |
| 30 | B 监测 | 监测方案 |  |  |
| 31 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 32 | C 人员 | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 33 |  | 辐射防护人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 34 | D应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表4

移动式Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ类源使用场所监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | A 场所 设施 | 放射源编码与装置对应 |  |  |  |
| 8 |  | 使用场所警示标志和警戒线 |  |  |  |
| 9 |  | 场所内文字说明、声音、光电等警示 |  |  |  |
| 10 | B 固定储存场所 | 建筑结构、配电设施、通风设施（通风口设置防盗栅栏） |  |  |  |
| 11 |  | 防盗安全门、防盗锁（双人双锁） |  |  |  |
| 12 |  | 入侵报警装置 |  |  |  |
| 13 |  | 视频监控装置 |  |  |  |
| 14 |  | 出入口控制装置 |  |  |  |
| 15 |  | 电子巡查装置 |  |  |  |
| 16 |  | 值班室紧急报警装置及通讯工具 |  |  |  |
| 17 |  | 监控中心紧急报警装置、通讯工具 |  |  |  |
| 18 | C 带源 装置 | 装置设有安全锁（Ⅲ类源装置） |  |  |  |
| 19 |  | 安全锁与源联锁（电控Ⅲ类源装置） |  |  |  |
| 20 |  | 放射源回位自锁装置（电控Ⅲ类源装置） |  |  |  |
| 21 |  | 有源的位置指示器（Ⅲ类源装置） |  |  |  |
| 22 |  | 带有源闸的源容器（源容器有明显的开关状态显示、放射源位置能锁定） |  |  |  |
| 23 |  | 源容器有电离辐射标志 |  |  |  |
| 24 | D 监测 设备 | 便携式监测仪器仪表 |  |  |  |
| 25 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |  |
| 26 |  | 个人剂量计 |  |  |  |
| 27 | E 应急 物资 | 应急处理工具（如剑式长柄夹具等） |  |  |  |
| 28 |  | 消防设备 |  |  |  |
| 29 |  | 个人防护用品 |  |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |  |
| 30 | A 综合 |  | 辐射安全与防护管理规定 |  |  |
| 31 |  |  | 操作规程 |  |  |
| 32 |  |  | 涉源维修管理制度（包括机构人员、维护维修内容与频度等） |  |  |
| 33 |  |  | 保安管理制度 |  |  |
| 34 |  |  | 放射源管理制度（转让、使用、保管、返回或送贮） |  |  |
| 35 | B 安保 |  | 安全保卫制度 |  |  |
| 36 |  |  | 进出库区人员检查制度 |  |  |
| 37 |  |  | 值守人员交接班制度 |  |  |
| 38 |  |  | 库区值班及巡查制度 |  |  |
| 39 |  |  | 库房出入双人双锁和检查制度 |  |  |
| 40 |  |  | 放射源领用和归还登记 |  |  |
| 41 |  |  | 放射源出入库辐射监测记录 |  |  |
| 42 | C 监测 |  | 监测方案 |  |  |
| 43 |  |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 44 | D 人员 |  | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 45 |  |  | 辐射防护人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 46 | E 应急 |  | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表5

乙级非密封放射性物质操作场所监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（工商营业执照、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 非密封放射性物质转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 场所 设施 | 场所分区布局是否合理及有无相应措施/标识 |  |  |
| 8 |  | 入口处有电离辐射警示标志 |  |  |
| 9 |  | 卫生通过间 |  |  |
| 10 |  | 人员出入口配备污染监测仪 |  |  |
| 11 |  | 独立的放射性通风设施（流向、排风过滤） |  |  |
| 12 |  | 工作箱（箱内保持合适负压、过滤） |  |  |
| 13 |  | 屏蔽防护设施 |  |  |
| 14 |  | 防过压或超压保护（有易燃易爆和高温高压操作时） |  |  |
| 15 |  | 易去污的工作台面和防污覆盖材料 |  |  |
| 16 |  | 负压吸液器械（吸取液体时） |  |  |
| 17 |  | 移动放射性液体时容器不易破损或有不易破损的套 |  |  |
| 18 |  | 机械手（强外照射操作时） |  |  |
| 19 |  | 火灾报警仪 |  |  |
| 20 |  | 放射性水下系统标识 |  |  |
| 21 |  | 放射性下水系统或暂存设施 |  |  |
| 22 |  | 放射性同位素暂存库或设施 |  |  |
| 23 |  | 放射性固体废物暂存设施 |  |  |
| 24 |  | 安保设施 |  |  |
| 25 |  | 防火设备、应急出口 |  |  |
| 26 | B 监测 设备 | 固定式辐射监测报警仪 |  |  |
| 27 |  | 固定式或移动式气溶胶取样监测设备 |  |  |
| 28 |  | 便携式辐射监测仪表（污染、辐射水平等） |  |  |
| 29 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 30 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 31 |  | 工作服、防护手套、口罩等个人防护用品 |  |  |
| 32 | C 应急 物资 | 去污用品和试剂 |  |  |
| 33 |  | 应急处理工具（如剑式机械手等） |  |  |
| 34 |  | 必备的警示标志和标识线 |  |  |
| 35 |  | 必备的灭火器材 |  |  |
| 36 |  | 放射性同位素应急包装容器 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 37 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 38 | B放射性物质 | 非密封源管理的管理规定（购买、领用、保管盘存和运输） |  |  |
| 39 |  | 物料平衡管理规定 |  |  |
| 40 | C 场所 管理 | 场所分区管理规定（含人流、物流路线图） |  |  |
| 41 |  | 操作规程（操作、贮存及包装等） |  |  |
| 42 |  | 去污操作规程 |  |  |
| 43 |  | 保安管理规定 |  |  |
| 44 |  | 安全防护等设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |
| 45 | D 监测 管理 | 监测方案 |  |  |
| 46 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 47 | E 人员 | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 48 |  | 辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 49 | F 应急 | 辐射事故/事件应急预案 |  |  |
| 50 | G 三废 | 放射性“三废”管理规定 |  |  |

表6

丙级非密封放射性物质操作场所例行监督检查表

| 序号 |  | 检 查 项 目 |  | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 证照齐全（工商营业执照、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |  |
| 2 |  | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |  |
| 3 |  | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |  |
| 4 |  | 非密封放射性物质转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |  |
| 5 |  | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |  |
| 6 |  | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | A 场所 设施 | 出入口电离辐射警示标志 |  |  |  |
| 8 |  |  | 场所分区布局是否合理及有无相应措施/标识 |  |  |  |
| 9 |  |  | 通风柜（半开口处风速1m/s以上） |  |  |  |
| 10 |  |  | 易去污的工作台面和防污染覆盖材料 |  |  |  |
| 11 |  |  | 移动放射性液体时容器不易破裂或有不易破裂的套 |  |  |  |
| 12 |  |  | 放射性下水系统或暂存设施 |  |  |  |
| 13 |  |  | 放射性下水系统标识 |  |  |  |
| 14 |  |  | 放射性同位素暂存库或设施 |  |  |  |
| 15 |  |  | 安保设施（贮存场所必须） |  |  |  |
| 16 |  |  | 放射性物质暂存设施 |  |  |  |
| 17 |  | B 监测 设备 | 便携式监测仪器（表面污染、辐射水平等） |  |  |  |
| 18 |  |  | 个人剂量计 |  |  |  |
| 19 |  | C防护 器材 | （个人防护用品）工作服、防护手套、口罩等 |  |  |  |
| 20 |  |  | 去污用品和试剂 |  |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | A 综合 |  | 辐射安全管理规定 |  |  |  |
| 22 | B放射性物质 |  | 非密封源管理的管理规定（购买、领用、保管盘存和运输） |  |  |  |
| 23 |  |  | 物料平衡管理规定 |  |  |  |
| 24 | C 场所管理 |  | 场所分区管理规定（含人流、物流路线图） |  |  |  |
| 25 |  |  | 操作规程（操作、贮存及包装等） |  |  |  |
| 26 |  |  | 去污操作规程 |  |  |  |
| 27 |  |  | 保安管理规定 |  |  |  |
| 28 | D 监测管理 |  | 监测方案 |  |  |  |
| 29 |  |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |  |
| 30 | E 人员 |  | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |  |
| 31 |  |  | 辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |  |
| 32 | F应急 |  | 辐射事故/事件应急预案 |  |  |  |
| 33 | G三废 |  | 放射性“三废”管理规定 |  |  |  |

表7

放射性同位素销售单位监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（工商营业执照、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射性同位素转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A储存 场所 | 建筑结构、配电设施、通风设施（通风口设置防盗栅栏） |  |  |
| 8 |  | 防盗安全门、防盗锁（双人双锁） |  |  |
| 9 |  | 入侵报警装置 |  |  |
| 10 |  | 视频监控装置 |  |  |
| 11 |  | 出入口控制装置 |  |  |
| 12 |  | 电子巡查装置 |  |  |
| 13 |  | 值班室紧急报警装置及通讯工具 |  |  |
| 14 |  | 监控中心紧急报警装置、通讯工具 |  |  |
| 15 | B监测 设备 | 便携式监测仪（污染、辐射水平等） |  |  |
| 16 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 17 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 18 | C防护 器材 | 合适的屏蔽和个人防护用品 |  |  |
| 19 | D应急 物资 | 去污用品和试剂 |  |  |
| 20 |  | 应急处理工具（如剑式机械手等） |  |  |
| 21 |  | 必备的警示标志和标识线 |  |  |
| 22 |  | 灭火器材 |  |  |
| 23 |  | 放射源应急包装容器 |  |  |
| 24 | E运输 管理 | 交通部门核发的放射性物品道路运输许可证 |  |  |
| 25 |  | 公安部门核发的放射性物品道路运输通行证 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 26 | A综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 27 | B销售 管理 | 放射性同位素销售管理制度 |  |  |
| 28 |  | 放射性同位素台账管理制度 |  |  |
| 29 | C贮存、运输和监测 | 安全保卫制度 |  |  |
| 30 |  | 进出库区人员检查制度 |  |  |
| 31 |  | 值守人员交接班制度 |  |  |
| 32 |  | 库区值班及巡查制度 |  |  |
| 33 |  | 库房出入双人双锁和检查制度 |  |  |
| 34 |  | 放射源领用和归还登记 |  |  |
| 35 |  | 放射源出入库辐射监测记录 |  |  |
| 36 |  | 运输管理制度 |  |  |
| 37 |  | 放射性货包监测制度 |  |  |
| 38 |  | 监测仪表使用与校验管理制度 |  |  |
| 39 | D人员 管理 | 辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 40 |  | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 41 | E应急 | 辐射事故/事件应急预案 |  |  |

表8

含放射源仪器生产场所监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（工商营业执照、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 场所辐射安全设施 | 专用仪器-放射源安装调试场所 |  |  |
| 8 |  | 入口电离辐射警示标志 |  |  |
| 9 |  | 入口工作状态显示 |  |  |
| 10 |  | 门与源联锁（Ⅲ类） |  |  |
| 11 |  | 屏蔽防护（Ⅲ类） |  |  |
| 12 |  | 通风系统 |  |  |
| 13 | B 储存 场所 | 建筑结构、配电设施、通风设施（通风口设置防盗栅栏） |  |  |
| 14 |  | 防盗安全门、防盗锁（双人双锁） |  |  |
| 15 |  | 入侵报警装置 |  |  |
| 16 |  | 视频监控装置 |  |  |
| 17 |  | 出入口控制装置 |  |  |
| 18 |  | 电子巡查装置 |  |  |
| 19 |  | 值班室紧急报警装置及通讯工具 |  |  |
| 20 |  | 监控中心紧急报警装置、通讯工具 |  |  |
| 21 | C 监测 设备 | 固定式辐射监测报警仪（Ⅲ类） |  |  |
| 22 |  | 便携式监测仪器仪 |  |  |
| 23 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 24 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 25 | D 应急 物资 | 个人防护用品 |  |  |
| 26 |  | 去污用品和试剂 |  |  |
| 27 |  | 远距操作工具 |  |  |
| 28 |  | 警示标志和标识线 |  |  |
| 29 |  | 灭火器材 |  |  |
| 30 |  | 放射源应急包装容器 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 31 | A 综合 | 辐射安全与防护管理规定 |  |  |
| 32 |  | 操作规程 |  |  |
| 33 |  | 保安管理制度 |  |  |
| 34 | B放射源 | 放射源管理制度（转让、使用、保管、返回或送贮） |  |  |
| 35 | C 监测 | 监测方案 |  |  |
| 36 |  | 成品仪器的辐射防护监测管理规定 |  |  |
| 37 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 38 | D 人员 | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 39 |  | 辐射防护人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 40 | C 应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表9

刻度用γ/n源场所监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 场所 设施 | 入口处电离辐射警示标志 |  |  |
| 8 |  | 入口处工作状态显示 |  |  |
| 9 |  | 防止非工作人员操作的锁定开关 |  |  |
| 10 |  | 门与源联锁 |  |  |
| 11 |  | 门与辐射剂量联锁 |  |  |
| 12 |  | 照射室监视设备 |  |  |
| 13 |  | 迷道（Ⅰ类） |  |  |
| 14 |  | 防护门 |  |  |
| 15 |  | 控制台紧急停止照射按钮 |  |  |
| 16 |  | 刻度室内紧急回源装置 |  |  |
| 17 |  | 通风设施 |  |  |
| 18 | B 监测 设备 | 刻度室内固定式辐射监测仪 |  |  |
| 19 |  | 便携式辐射监测仪 |  |  |
| 20 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 21 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 22 | C 应急 物资 | 长杆处理工具 |  |  |
| 23 |  | 灭火器材 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 24 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 25 |  | 操作规程 |  |  |
| 26 |  | 辐射安全防护设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |
| 27 | B放射源 | 放射源管理制度（转让、使用、返回、送贮及台账等） |  |  |
| 28 |  | 换源管理规定 |  |  |
| 29 | C监测 | 监测方案 |  |  |
| 30 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 31 | D人员 | 辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 32 |  | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 33 | E应急 | 辐射事故/事件应急预案 |  |  |

表10

立体定向外科治疗装置监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（放射诊疗许可证、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 操纵台 控制 | 防止非工作人员操作的锁定开关 |  |  |
| 8 |  | 源位显示 |  |  |
| 9 |  | 停机后源不能返回贮存位时报警 |  |  |
| 10 |  | 治疗室监控对讲装置 |  |  |
| 11 | B 出入控制 | 治疗室门与源联锁 |  |  |
| 12 |  | 治疗室有迷道 |  |  |
| 13 |  | 治疗室内固定式辐射剂量仪 |  |  |
| 14 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 15 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 16 | C 警告标志 | 入口处电离辐射警示标志 |  |  |
| 17 |  | 入口处工作状态显示 |  |  |
| 18 |  | 主机外表电离辐射警示标志 |  |  |
| 19 | D 紧急停止照射装置 | 治疗床上 |  |  |
| 20 |  | 治疗室内 |  |  |
| 21 |  | 控制台上 |  |  |
| 22 |  | 停电或意外中断照射时自动回源 |  |  |
| 23 |  | 手动应急回源装置 |  |  |
| 24 | E 其他 | 治疗室门防夹人装置 |  |  |
| 25 |  | 火灾报警仪 |  |  |
| 26 |  | 通风 |  |  |
| 27 |  | 不间断电源配置 |  |  |
| 28 | F质量保证 | 每年至少进行一次状态检测，且检测结果符合要求 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 29 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 30 |  | 操作规程 |  |  |
| 31 |  | 辐射安全防护设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |
| 32 |  | 保安管理制度 |  |  |
| 33 |  | 放射源管理制度 |  |  |
| 34 |  | 放射源更换/加装管理制度 |  |  |
| 35 | B 监测 | 监测方案 |  |  |
| 36 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 37 | C 人员 | 工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 38 |  | 工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 39 | D 应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表11

γ射线远距治疗装置监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（放射诊疗许可证、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 操纵台 控制 | 防止非工作人员操作的锁定开关 |  |  |
| 8 |  | 停机后源不能返回贮存位时报警 |  |  |
| 9 |  | 治疗室监控对讲装置 |  |  |
| 10 |  | 源位显示 |  |  |
| 11 | B 出入控制 | 治疗室门与源联锁 |  |  |
| 12 |  | 治疗室内固定式辐射剂量仪 |  |  |
| 13 |  | 治疗室有迷道 |  |  |
| 14 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 15 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 16 | C 警告标志 | 入口处电离辐射警示标志 |  |  |
| 17 |  | 入口处工作状态显示 |  |  |
| 18 | D 紧急停止照射装置 | 治疗床上 |  |  |
| 19 |  | 治疗室内 |  |  |
| 20 |  | 控制台上 |  |  |
| 21 |  | 停电或意外中断照射时自动回源 |  |  |
| 22 | E 其他 | 火灾报警 |  |  |
| 23 |  | 通风（每小时三到四次） |  |  |
| 24 |  | 不间断电源配置 |  |  |
| 25 | F质量保证 | 每年至少进行一次状态检测，且检测结果符合要求 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 26 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 27 |  | 操作规程 |  |  |
| 28 |  | 辐射安全防护设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |
| 29 |  | 保安管理制度 |  |  |
| 30 |  | 放射源管理制度（转让、使用、返回、送贮及台账等） |  |  |
| 31 |  | 放射源更换/加装管理制度 |  |  |
| 32 | B 监测 | 监测方案 |  |  |
| 33 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 34 | C 人员 | 工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 35 |  | 工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 36 | D 应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表12

近距离γ射线治疗装置监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（放射诊疗许可证、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 装置安全设施 | 防止非工作人员操作的锁定开关 |  |  |
| 8 |  | 施源器与源联锁 |  |  |
| 9 |  | 管道遇堵自动回源 |  |  |
| 10 |  | 仿真源模拟运行 |  |  |
| 11 |  | 主机外表电离辐射警示标志 |  |  |
| 12 |  | 控制台显示放射源位置 |  |  |
| 13 |  | 控制台紧急停止照射按钮 |  |  |
| 14 |  | 停电或意外中断照射时自动回源装置 |  |  |
| 15 |  | 手动回源措施 |  |  |
| 16 | B 场所安全措施 | 治疗室固定式辐射水平监测仪 |  |  |
| 17 |  | 治疗室有迷道 |  |  |
| 18 |  | 治疗室门与出源联锁 |  |  |
| 19 |  | 放射源返回储源器的应急开关 |  |  |
| 20 |  | 治疗室电视监控对讲装置 |  |  |
| 21 |  | 入口处电离辐射警示标志 |  |  |
| 22 |  | 入口处源工作状态显示 |  |  |
| 23 |  | 停电或意外中断照射时声光报警 |  |  |
| 24 |  | 通风设施 |  |  |
| 25 |  | 火灾报警仪 |  |  |
| 26 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 27 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 28 | C 放射源 贮存 | 防盗安全门、防盗锁（双人双锁） |  |  |
| 29 |  | 入侵报警装置 |  |  |
| 30 |  | 视频监控装置 |  |  |
| 31 |  | 出入口控制装置 |  |  |
| 32 |  | 电子巡查装置 |  |  |
| 33 |  | 值班室紧急报警装置及通讯工具 |  |  |
| 34 | D 质量保证 | 每年至少进行一次状态检测，且检测结果符合要求 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 35 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 36 |  | 操作规程 |  |  |
| 37 |  | 辐射安全防护设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |
| 38 |  | 保安管理制度 |  |  |
| 39 |  | 放射源管理制度（转让、使用、返回、送贮及台账等） |  |  |
| 40 | B 监测 | 监测方案 |  |  |
| 41 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 42 | C 人员 | 工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 43 |  | 工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 44 | D 应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表13

自屏蔽式g辐照器监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射源转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 辐照器 | 防止非工作人员操作的锁定开关 |  |  |
| 8 |  | 放射源编码与辐照器对应清晰明了 |  |  |
| 9 |  | 断电或故障时源自动回贮存位 |  |  |
| 10 |  | 手动回源 |  |  |
| 11 |  | 操作位有安全操作文字说明 |  |  |
| 12 | B 测量设备 | 个人剂量计 |  |  |
| 13 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 14 |  | 便携式辐射监测仪 |  |  |
| 15 | C 警告 标志 | 辐照室门外电离辐射警告标志 |  |  |
| 16 |  | 辐照室表面电离辐射警告标志 |  |  |
| 17 |  | 辐照器工作状态显示 |  |  |
| 18 | D 其它 | 防盗装置 |  |  |
| 19 |  | 防火设备 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 20 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 21 |  | 运行安全操作规程 |  |  |
| 22 |  | 辐射安全防护设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |
| 23 | B 放射源 | 放射源管理制度（转让、使用、送贮、返回及台帐等） |  |  |
| 24 |  | 换源管理规定 |  |  |
| 25 | C监测 | 监测方案 |  |  |
| 26 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 27 | D 人员 | 人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 28 |  | 工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 29 | E 应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表14

非密封放射性物质医学应用场所例行监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（放射诊疗许可证、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射性药品转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 场所 设施 | 场所分区是否合理及有无相应措施/标识 |  |  |
| 8 |  | 场所门外电离辐射警示标志 |  |  |
| 9 |  | 独立的通风设施（流向） |  |  |
| 10 |  | 有负压和过滤的工作箱/通风柜（乙级以上场所） |  |  |
| 11 |  | 治疗病房病人之间防护（屏蔽、通风） |  |  |
| 12 |  | 注射或口服取药用屏蔽 |  |  |
| 13 |  | 易去污的工作台面和防污染覆盖材料 |  |  |
| 14 |  | 移动放射性液体时容器不易破裂或有不易破裂的套 |  |  |
| 15 |  | 病人专用卫生间 |  |  |
| 16 |  | 放射性同位素暂存库或设施 |  |  |
| 17 |  | 放射性固体废物收集容器和放射性标识 |  |  |
| 18 |  | 安全保卫设施（贮存场所必须） |  |  |
| 19 | B 监测设备 | 便携式监测仪器仪表（污染、辐射水平等） |  |  |
| 20 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 21 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 22 |  | 放射性活度计 |  |  |
| 23 | C 放射性废物和废液 | 放射性下水系统及标识 |  |  |
| 24 |  | 放射性固体废物暂存间（设施） |  |  |
| 25 |  | 废物暂存间屏蔽措施 |  |  |
| 26 |  | 废物暂存间通风系统 |  |  |
| 27 | D 器材防护 | 个人防护用品 |  |  |
| 28 |  | 放射性表面去污用品和试剂 |  |  |
| 29 |  | 灭火器材 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 30 | A 综合 | 辐射安全与防护管理规定 |  |  |
| 31 |  | 放射性药物管理规定（购买、领用、保管和盘存） |  |  |
| 32 | B 场所 | 场所分区管理规定（含人流、物流路线图） |  |  |
| 33 |  | 操作规程 |  |  |
| 34 |  | 去污规程 |  |  |
| 35 |  | 辐射安全和防护设施维护维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度） |  |  |
| 36 |  | 患者管理规定 |  |  |
| 37 |  | 放射性药物（体内）治疗病房管理规定 |  |  |
| 38 | D 监测 | 监测方案 |  |  |
| 39 |  | 监测仪表的使用与检验管理制度 |  |  |
| 40 | E 人员 | 工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 41 |  | 工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 42 | F 应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |
| 43 | G三废 | 放射性“三废”管理规定 |  |  |

表15

自屏蔽式加速器生产放射性药品场所监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（放射诊疗许可证、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射性药品转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求：加速器大厅 |  |  |  |  |
| 7 | A 场所设施 | 加速器厅为控制区 |  |  |
| 8 |  | 入口电离辐射警示标志 |  |  |
| 9 |  | 入口有加速器工作状态显示 |  |  |
| 10 |  | 电视监控系统 |  |  |
| 11 |  | 语音广播系统 |  |  |
| 12 |  | 控制区内有工作警报装置和警示标志 |  |  |
| 13 | B 安全联锁 | 机柜或操作台有防止非工作人员操作的锁定开关 |  |  |
| 14 |  | 门与加速器高压触发联锁 |  |  |
| 15 |  | 控制台有紧急停机按钮 |  |  |
| 16 |  | 火灾报警仪与加速器联锁 |  |  |
| 17 | C 监测设备 | 控制区内固定式辐射剂量监测仪 |  |  |
| 18 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 19 |  | γ和中子个人剂量计 |  |  |
| 20 |  | 便携式γ剂量测量仪 |  |  |
| 21 |  | 便携式中子剂量测量仪 |  |  |
| 22 |  | 便携式表面沾污仪 |  |  |
| 23 | D 感生 放射性 | 强活化部件表面标有电离辐射警告标志并有专门的存放地点 |  |  |
| 24 |  | 更换下来的活化部件有专设的存放处 |  |  |
| 25 | E 其他 | 控制区通风系统 |  |  |
| 26 |  | 停机后，控制区通风 |  |  |
| 27 |  | 灭火器材 |  |  |
| 三、场所辐射防护及安全保卫要求：同位素生产场所 |  |  |  |  |
| 28 | A 场所 设施 | 场所分区布局是否合理及有无相应措施/标识 |  |  |
| 29 |  | 入口处有电离辐射警示标志 |  |  |
| 30 |  | 卫生通过间 |  |  |
| 31 |  | 人员出口配备污染监测仪 |  |  |
| 32 |  | 独立的放射性通风设施（流向） |  |  |
| 33 |  | 有负压和过滤的工作箱 |  |  |
| 34 |  | 易去污的工作台面和防污染覆盖材料 |  |  |
| 35 |  | 放射性液体容器不易破裂或有不易破裂的套 |  |  |
| 36 |  | 放射性下水系统或暂存设施 |  |  |
| 37 |  | 放射性下水系统标识 |  |  |
| 38 |  | 放射性同位素暂存库或设施 |  |  |
| 39 |  | 放射性固体废物暂存设施 |  |  |
| 40 |  | 安保设施 |  |  |
| 41 | B 监测 设备 | 便携式辐射监测仪表（污染、辐射水平等） |  |  |
| 42 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 43 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 44 | C 防护 用品 | 防护手套、口罩等个人防护用品 |  |  |
| 45 |  | 工作服 |  |  |
| 46 | D 应急 物资 | 去污用品和试剂 |  |  |
| 47 |  | 合适的灭火器材 |  |  |
| 四、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 48 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 49 | B 非密封源 | 放射性物质德管理规定（生产、销售、贮存等） |  |  |
| 50 | C 场所 | 场所分区管理规定（含人流、物流路线图） |  |  |
| 51 |  | 加速器操作规程 |  |  |
| 52 |  | 放射同位素操作规程（操作、贮存及包装等） |  |  |
| 53 |  | 去污操作规程 |  |  |
| 54 |  | 安全防护设施的维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度、重大问题管理措施、重新运行审批级别等） |  |  |
| 55 | D 监测 | 监测方案 |  |  |
| 56 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 57 | E 人员 | 工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 58 |  | 工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 59 | F应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |
| 60 | G三废 | 放射性“三废”管理规定 |  |  |

表16

放射性核素发生器利用场所监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（工商营业执照、辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射性药品转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 场所设施（生产、贮存与包装） | 场所分区布局是否合理及有无相应措施 |  |  |
| 8 |  | 入口处有电离辐射警示标志 |  |  |
| 9 |  | 卫生通过间（乙级以上） |  |  |
| 10 |  | 人员出口配备污染监测仪 |  |  |
| 11 |  | 通风设施（流速、流向、过滤、负压） |  |  |
| 12 |  | 防盗装置（贮存场所） |  |  |
| 13 |  | 发生器有辐射屏蔽 |  |  |
| 14 |  | 操作位屏蔽防护设施 |  |  |
| 15 |  | 放射性废液暂存设施 |  |  |
| 16 |  | 放射性固体废物暂存设施 |  |  |
| 17 | B 监测设备 | 便携式辐射监测仪（污染、辐射水平） |  |  |
| 18 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 19 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |
| 20 |  | 活度计 |  |  |
| 21 | C 防护器材 | 个人防护用品 |  |  |
| 22 |  | 灭火器材 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 23 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 24 |  | 非密封放射性物质管理规定（购买、领用、保管盘存） |  |  |
| 25 |  | 放射性“三废”管理规定（发生器返回制度） |  |  |
| 26 | B 场所 | 场所分区管理规定（含人流、物流路线图） |  |  |
| 27 |  | 操作规程（操作、贮存及包装） |  |  |
| 28 |  | 去污操作规程 |  |  |
| 29 |  | 辐射安全和防护设施维护维修制度（包括机构人员、维护维修内容与频度） |  |  |
| 30 | C 监测 | 监测方案 |  |  |
| 31 |  | 监测仪表使用与检验管理制度 |  |  |
| 32 | D 人员 | 辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 33 |  | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |
| 34 | E 应急 | 辐射事故/事件应急预案 |  |  |

表17

放射性物品收贮单位监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 证照齐全（辐射安全许可证等在有效期及许可范围内） |  |  |  |
| 2 | 通过相应的环境影响评价、职业病危害预评价及验收 |  |  |  |
| 3 | 设置专门的辐射安全与环境保护管理机构或配备专职的辐射安全管理人员 |  |  |  |
| 4 | 放射性物品转入、转出及回收/收贮等经过相应审批和备案 |  |  |  |
| 5 | 建立清晰的放射性物品管理台帐 |  |  |  |
| 6 | 按时提交辐射安全年度评估报告 |  |  |  |
| 二、场所辐射防护及安全保卫要求 |  |  |  |  |
| 7 | A 场所 设施 （贮存） | 场所外电离辐射警告标志 |  |  |
| 8 |  | 总电源控制 |  |  |
| 9 |  | 人流物流通道控制 |  |  |
| 10 |  | 场所内声光警示 |  |  |
| 11 |  | 固定式剂量监测仪 |  |  |
| 12 |  | 库坑分区（半衰期、挥发性等） |  |  |
| 13 |  | 通风系统（进风、排风、过滤） |  |  |
| 14 |  | 防盗防洪措施 |  |  |
| 15 |  | 火灾报警仪 |  |  |
| 16 |  | 车辆去污及废水收集设施 |  |  |
| 17 | B 安保 措施 | 建筑结构、配电设施、通风设施（通风口设置防盗栅栏） |  |  |
| 18 |  | 防盗安全门、防盗锁（双人双锁）、独立贮源位（多家单位共用贮存场所的） |  |  |
| 19 |  | 入侵报警装置（至少2重） |  |  |
| 20 |  | 视频监控装置 |  |  |
| 21 |  | 出入口控制装置 |  |  |
| 22 |  | 电子巡查装置 |  |  |
| 23 |  | 值班室紧急报警装置及通讯工具 |  |  |
| 24 |  | 监控中心紧急报警装置、通讯工具 |  |  |
| 25 | C 监测设备 | 便携式辐射监测仪 |  |  |
| 26 |  | 个人剂量计 |  |  |
| 27 |  | 个人剂量监测报警仪 |  |  |
| 28 | D防护器材 | 合适的屏蔽和个人防护用品 |  |  |
| 29 | E 事故 应急 | 去污用品和试剂 |  |  |
| 30 |  | 应急处理工具（如长柄工具等） |  |  |
| 31 |  | 必备的警示标志和标识线 |  |  |
| 32 |  | 灭火器材 |  |  |
| 33 |  | 通讯联络设备 |  |  |
| 34 |  | 放射源应急包装容器 |  |  |
| 三、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 35 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |
| 36 | B 放射性物质 | 放射源收贮管理规定 |  |  |
| 37 |  | 放射性废物收贮管理规定 |  |  |
| 38 | C 场所 | 贮存场所管理制度 |  |  |
| 39 |  | 安全与防护装置维护与维修制度（包括机构人员、维护维修内容和频度） |  |  |
| 40 | D 安全保卫 | 安全保卫制度 |  |  |
| 41 |  | 进出库区人员检查制度 |  |  |
| 42 |  | 值守人员交接班制度 |  |  |
| 43 |  | 库区值班及巡查制度 |  |  |
| 44 |  | 库房出入双人双锁和检查制度 |  |  |
| 45 |  | 放射源领用和归还登记 |  |  |
| 46 |  | 放射源出入库辐射监测记录 |  |  |
| 47 | E监测 | 监测方案 |  |  |
| 48 |  | 监测仪表使用与校验管理制度 |  |  |
| 49 | F人员 | 辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |
| 50 |  | 个人剂量监测管理规定 |  |  |
| 51 | G包装 运输 | 包装管理规定 |  |  |
| 52 |  | 运输管理规定 |  |  |
| 53 | H应急 | 辐射事故应急预案及定期演练制度 |  |  |

表18

放射性物品运输监督检查表

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、辐射防护、运输资质、安全保卫等 |  |  |  |  |
| 1 | A综合 | 核与辐射安全分析报告批准书 |  |  |
| 2 |  | 运输方案 |  |  |
| 3 |  | 起运前监测 |  |  |
| 4 |  | 人员资质 |  |  |
| 5 | B 容器及包装运输 | 运输容器设计批准书 |  |  |
| 6 |  | 日常维护和维修纪录 |  |  |
| 7 |  | 定期安全评价纪录 （一类放射性物品运输容器） |  |  |
| 8 |  | 容器编码（一类、二类放射性物品运输容器） |  |  |
| 9 |  | 运输容器及内容物是否符合设计的要求 |  |  |
| 10 |  | 满足国家规定要求的运输工具 |  |  |
| 11 |  | 电离辐射标记、标志和标牌 |  |  |
| 12 |  | 特殊形式放射性物品设计批准书 |  |  |
| 13 | C 辐射 监测 | 相应的监测仪器仪表 |  |  |
| 14 |  | 监测记录 |  |  |
| 15 | D 运输 资质 | 交通部门核发的放射性物品道路运输许可证 |  |  |
| 16 |  | 公安部门核发的放射性物品道路运输通行证 |  |  |
| 17 | E 职业 安全 | 个人剂量监测 |  |  |
| 18 |  | 合适的屏蔽和个人防护用品 |  |  |
| 二、管理制度制定与落实 |  |  |  |  |
| 19 | A 监测 应急 | 监测方案 |  |  |
| 20 |  | 辐射事故与反恐应急预案 |  |  |
| 21 | B 台帐 | 放射源交付台帐管理制度 |  |  |
| 22 | C运输 | 运输线路方案 |  |  |
| 23 |  | 运输安保规定 |  |  |

三明市环境保护局办公室                   2016年6月30日印发